## Sheet1
特色专科专病楼项目饮水净水设备设施报价单
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 价格 | 备注
1 | 饮水机 | 产品名称：步进式电开水器 适用人数：200人 水箱容量：90L 供水量：开水97L/h,直饮水60L/h 功率：9KW 电源： 380V 50HZ 外形尺寸：680*510*1920mm 出水方式：按键出水产品名称：步进式电开水器 适用人数：200人 水箱容量：90L 供水量：开水97L/h,直饮水60L/h 功率：9KW 电源： 380V 50HZ 外形尺寸：680*510*1920mm 出水方式：按键出水 出水嘴数：一开一直饮 材料：整机外壳：采用优质食品级不锈钢及具有防腐性能的201防指纹黑钛镜面不锈钢板制作，厚0.8mm； 水槽部分：整体压模成型，食品级SUS304不锈钢，厚1.0mm； 水箱：食品级SUS304不锈钢，厚1.0mm； 加热管：选用耐高温耐腐蚀性能不低于食品级SUS不锈钢316L制造； 水嘴：304不锈钢 过滤系统:5级过滤（5微米及1微米pp棉两级过滤,椰壳活性炭过滤,RO后置活性炭过滤,后置T33活性炭） 控制形式:微电脑控制、水电分离 显示:中文液晶显示，人机对话、故障中文或代码报警，定时开关机 | 10
2 | 医用级纯水机600L | 进水水源：城市自来水（TDS＜400ppm），水压3.0～5.0kg/cm2，工作水温10～30℃ 制水方式：预处理系统+单级反渗透+超纯化系统+触摸屏+PLC全自动智能运行 制水量(L/H)：600升/小时 供水流速：20～30升/分钟 RO纯水水质(uS/cm)：RO产水电导率监测范围 0～200 uS/cm（在线监测） UP超纯水质（uS/cm）：电导率 ＜ 0.1～1 uS/cm（在线监测）,换算电阻率≥ 1～10MΩ.cm 微颗粒物（≥0.2um）< 1个/ml 、 细菌去除率 ≥99% 水质预处理器：MMF+ACF+SFF内置一体式 电 源：220V/50Hz功率3.0～3.5KW 纯水储水箱：标配300L(D780*H950mm） 适用范围：1、满足日立、奥林巴斯、贝克曼、东芝、罗氏、雅培、拜耳、迈瑞、迪瑞、德灵、利霸、科华、森龙、东软、雷杜、英诺华等进口及国产品牌生化仪、免疫等仪器用水； 2、检验科常规生化分析检测； 3、理化检测等常规定性定量分析 | 1
3 | 医用级纯水机1000L | 水水源：城市自来水（TDS＜400ppm），水压3.0～5.0kg/cm2，工作水温10～30℃ 制水方式：预处理系统+单级反渗透+超纯化系统+触摸屏+PLC全自动智能运行 制水量(L/H)：1000升/小时 供水流速：20～30升/分钟 RO纯水水质(uS/cm)：RO产水电导率监测范围 0～200 uS/cm（在线监测） UP超纯水质（uS/cm）：电导率 ＜ 0.1～1 uS/cm（在线监测）,换算电阻率≥ 1～10MΩ.cm 微颗粒物（≥0.2um）< 1个/ml 、 细菌去除率 ≥99% 水质预处理器：MMF+ACF+SFF内置一体式 电 源：220V/50Hz功率3.0～3.5KW 纯水储水箱：标配500L(D780*H950mm） 适用范围：1、满足日立、奥林巴斯、贝克曼、东芝、罗氏、雅培、拜耳、迈瑞、迪瑞、德灵、利霸、科华、森龙、东软、雷杜、英诺华等进口及国产品牌生化仪、免疫等仪器用水； 2、检验科常规生化分析检测； 3、理化检测等常规定性定量分析 | 1
4 | 合计